## Slide 1
IncuCyte を用いた細胞傷害解析
令和元年度実験技術講習会資料 令和2年2月4日
研究創出支援センター/高度研究機器部門
鈴木 進
口腔癌(舌癌)由来細胞株 HSC-3 のシスプラチンによる細胞死の解析
１. シスプラチンの作用機序とカスパーゼの活性化
２. 細胞死(アポトーシス) に伴うカスパーゼの活性化
３. 細胞内カスパーゼ活性化検出用試薬 (IncuCyte caspase3/7)
によるカスパーゼ活性化検出原理
４. 本日の実習手順

## Slide 2
シスプラチンの作用機序とカスパーゼの活性化
Pt
NH3
H3N
Cl
Cl
Pt
NH3
H3N
Pt
NH3
H3N
A
A
G
G
DNA二重らせんを架橋し、DNAの複製を阻害する
Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) の活性化に伴い活性酸素の産生を亢進する
カスパーゼの活性化
細胞死(アポトーシス)
DNA
シスプラチン
[Cisplatin (CDDP)]
CDDP;
cis-diamminedichloro-platinum
シス-ジアミンジクロロ白金

## Slide 3
細胞死(アポトーシス) に伴うカスパーゼの活性化
Death
Receptor
Death
Ligand
FADD
Pro-caspase-8
Auto
proteolysis
Active form
DD
DD
DED
DED
Perforin
Granzyme B
Pro-caspase-8
DED
Pro-caspase-10
Cleavage by granzyne B
Cell membrane
Nuclear
DNA
DNA damage
Apaf-1
Active form
Fig. 4 Activation of Executioner Caspases by
Upstream Caspases
MBL technical service
Pro-caspase-3 or 7
Active form
Endoplasmic reticulum
Stress
ATR
ATM
p53
Mitochondria
Cytochrome c
Pro-caspase-9
Active form
Substrates
Apoptosis
Bid
tBid
BAX
BAX
BAK
Bcl-2
BH3
Extrinsic
Intrinsic
CDDP
Stress
ROS

## Slide 4
IncuCyte® Caspase-3/7 Green Apoptosis Assay Reagent によるカスパーゼ活性化検出原理

## Slide 5
0 hr.
72 hr.
CDDP
(0 uM)
CDDP
(10 uM)
HSC-3 (舌癌由来細胞株)

## Slide 6
Green Object Count
Time (hours)
CDDP 10uM
Non treat
IncuCyte を用いたアポトーシス細胞数の経時的測定

## Slide 7
本日の実習手順
HSC-3 (舌癌由来細胞株) にレンチウイルスベクターで TOMATO (赤色蛍光蛋白)を強制発現させた HSC-3 TOMATO を 2X105/ml in ALyS505N(10% FCS) に調製し、100 ul づつ 96ウェルプレートに撒き、24時間培養する。
50 ul づつ培地を抜き、シスプラチンの入った培地 (0, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 uM)を50 ul づつ加え、シスプラチンの終濃度が 1.25, 2.5, 5.0, 10.0 uM となるように調製する。
IncuCyte Caspase 3/7 試薬を 1 ul ずつ分注する。
Incucyte にプレートをセットし、撮影を開始する。
3日間培養しながら10分おきに撮影し、細胞死をモニターする。
3日後、細胞死を解析する。

## Slide 8
HSC-3 TOMATO

## Slide 9
96ウェルプレート
HSC-3 TOMATO (2X105/ml) 100 ul
24 hr. incubation
50 ul removal
CDDP
50 ul removal add
20 uM
10 uM
5 uM
2.5 uM
0 uM
1.25 uM
10 uM
5 uM
2.5 uM
0 uM
IncuCyte Caspase 3/7
1 ul add
Incubation with IncuCyte

## Slide 10
実習時のデータ；死細胞数(caspase3/7 活性）の推移
死細胞数 (green)
CDDP 10 uM
CDDP 5 uM
CDDP 2.5 uM
CDDP 1.25 uM
CDDP 0 uM
経過時間

## Slide 11
実習時のデータ；総細胞数 (TOMATO発現) の推移
総細胞数 (Red)
経過時間
CDDP 10 uM
CDDP 5 uM
CDDP 2.5 uM
CDDP 1.25 uM
CDDP 0 uM

## Slide 12
実習時のデータ；細胞占有率の推移
細胞占有率 (phase contrast)
経過時間
CDDP 10 uM
CDDP 5 uM
CDDP 2.5 uM
CDDP 1.25 uM
CDDP 0 uM